创新/合作/共赢

本变送器属于液位监控的无线监控系统的配套产品，广

泛应用于石油化工、冶金机械、水利电力、船舶、工业制造 等行业；可准确测量 LO2、LN2、 LAr、LCO2、LNG、 LPG    等非结晶介质的低温压力容器的液位、容量、质量、压 力、温度等物理量进行实时监测。采用微功耗无线通讯模 式，不需要接线，安装更为安全方便快捷。测量信号通过无 线传输，能够方便的接入服务器，有着广泛的应用层面。

产品样式

采 用 德 国 先 进 的 MEMS 技 术 制 成 的 单 晶 硅 传 感 器 芯

片、全球独创的单晶硅双梁悬浮式设计，实现了国际领 先的高准确度、超高过压性能以及优异的稳定性

防爆设计：隔爆铝壳，电路板系统本质安全

防护等级：IP67，全密封防水设计

4G 网 络 通 讯 ， 采 用 MQTT 协 议 传 输 （ 另 有 LoRa 、 LoRaWAN、NB-lot、ZigBee    无线信号及北斗定位可选）

LCD 显示：-20~70℃宽温度工作范围，可显示测量值数 据、电池电压、无线状态等多种信息

安装方向可调：通过活接或转接头接入现场管道阀门，可 调节方向

38Ah 高能量锂亚电池，超长工作寿命

高增益天线；

支持私有云，以及配套云平台。自动功耗控制，在发送数 据时高功率工作，待机时微功耗运行。具有超限主动数据 报警功能

被测介质：液体，与 SUS316L 或哈氏合金 C-276 材质兼容的介质

液位测量范围：0~100m 可定制

压力测量范围：0~40MPa

温度测量范围：-40~85℃

精度：±0.1%、±0.2%、±0.5%（温度测量精度适工况而定）

过载压力：见“量程范围”

上报周期：5 分钟~24 小时可设定

小数位数：0~4 位可设定

- 信号传输： 4G 网络， MQTT 协议（ 另有 LoRa、 LoRaWAN、 NB-lot、 ZigBee 无线信号及北斗定位可选）

发射功率：≤750mW

通讯距离：基站决定

工作电源：3.6V 锂电池（24VDC 可选）

- 防爆等级：Exdb IIC T6 Gb，Ex tb IIIC T80℃ Db

外壳防护：IP67

过程接口：1/4NPT 内螺纹，其他螺纹规格可定制

工作环境温度：-30~70℃

工作环境湿度：≤97% RH

外壳材质：铝合金

带报警主动唤醒上传功能

容量/质量计算

根据液位高度、容器类型和尺寸，计算液体的容积，再根据设定

| 序号 | 名称 | 样式（仅供参考） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 卧罐 |  | SEL 设为 1 r 卧罐半径 b 球缺高度 L 罐体长度 |
| B | 竖罐 |  | SEL 设为 2 r 竖罐半径 b 球缺高度 L 罐体长度 |
| C | 方形池 |  | SEL 设为 3 r 底边长度 1 b 底边长度 2 |
| D | 球罐 |  | SEL 设为 4 r 球罐半径 |
| E | 锥形罐 |  | SEL 设为 5 r 椎体半径 b 椎体高度 L 罐体长度 |

的液体密度，计算重量。仪表可用于下面 5 种类型的容器：

量程范围（差压）

| 标称量程 | 最小量程 | 量程下限 （LRL） | 量程上限 （URL） | 静压范围 | 单向低压端过载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6kPa | 50Pa | -6kPa | 6kPa | 16MPa | 16MPa |
| 40kPa | 400Pa | -40kPa | 40kPa | 25MPa | 16MPa |
| 100kPa | 1kPa | -100kPa | 100kPa | 40MPa | 16MPa |
| 400kPa | 4kPa | -400kPa | 400kPa | 40MPa | 16MPa |
| 1MPa | 10kPa | -500kPa | 1MPa | 40MPa | 16MPa |
| 4MPa | 40kPa | -500kPa | 4MPa | 40MPa | 16MPa |
| 10MPa | 100kPa | -500kPa | 10MPa | 40MPa | 20MPa |

量程范围（绝压）

| 标称量程 | 最小量程 | 量程下限（LRL） | 量程上限 （URL） | 过载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100kPa | 10kPa | 0kPa | 100kPa | 400kPa |
| 400kPa | 40kPa | 0kPa | 400kPa | 4MPa |
| 1MPa | 100kPa | 0kPa | 1MPa | 6MPa |
| 4MPa | 400kPa | 0kPa | 4MPa | 12MPa |
| 10MPa | 1MPa | 0kPa | 10MPa | 12MPa |
| 40MPa | 4MPa | 0kPa | 40MPa | 60MPa |
| 设置高、低限值要求：低限值（LRV）与高限值（URV）在量程上下限范围内取值，｜ URV-LRV｜≥ 最小量程 |  |  |  |  |

精度

| 依据标准和测试基准条件,包括最佳拟合直线(BFSL)、迟滞、重复性。 校准温度:20℃±5℃。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线 性 输 出 精 度 | D | TD ≤ 5 | ±0.075%SPAN | 6kPa、 40kPa、 100kPa、400kPa 1MPa、4MPa、10MPa |
|  |  | TD>5 | ±(0.002+0.015TD) %SPAN |  |
|  | A | TD ≤ 5 | ±0.2%SPAN | 100kPa |
|  |  |  | ±0.1%SPAN | 400kPa、1MPa、4MPa、 10MPa、40MPa |
|  |  | TD>5 | ±(0.005+0.035TD)%SPAN | 100kPa |
|  |  |  | ±(0.005+0.02TD)%SPAN | 400kPa、1MPa、4MPa、 10MPa、40MPa |
| 注: TD(Turndown)是指量程比,TD=最大量程/当前量程。 |  |  |  |  |

环境温度影响

| 6kPa | ±（0.1+0.005TD）%/20℃of Span |
| --- | --- |
| 40kPa 、 100kPa 、 400kPa 、 1MPa、4MPa、10MPa、40MPa | ±（0.075+0.005TD）%20℃ of Span |

环境条件

| 项目 | 条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 使用环境温度范围 | -40℃ ~85℃，LCD 显示：-20℃ ~70℃ |  |
| 储存环境温度范围 | -40℃ ~100℃，LCD 显示：-40℃ ~85℃ |  |
| 测量介质温度范围 | 充硅油：-40℃~85℃ |  |
|  | 充惰性填充液：-20℃ ~80℃ |  |
| 使用环境湿度范围 | 5%RH~100%RH@40℃ |  |
| 危险场合 | PCEC | 证书号：CE23.2876X Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80℃ Db |

时间指标

总阻尼时间常数：等于电子线路部件和传感膜盒阻尼时间常数之和

电子线路部件阻尼时间：0s~99s范围可调

整机响应时间：≤ 90ms

电磁兼容环境

| 序 号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射干扰（外壳） | GB/T 9254.1/CISPR22 | 30MHz-1000MHz | B（注 2） |
| 2 | 静电放电（ESD） 抗扰度 | GB/T 17626.2/IEC61000-4-2 | 4kV（触点），8kV（空气） | A（注 1） |
| 3 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3/IEC61000-4-3 | 10V/m（80MHz-1GHz） | A（注 1） |
| 4 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8/IEC61000-4-8 | 30A/m | A（注 1） |
| 5 | 射频场感应的传导 干扰抗扰度 | GB/T 17626.6/IEC61000-4-6 | 3V（150kHz-80MHz） | A（注 1） |
| 注 1：性能等级 A 级时，在技术规范极限内性能正常 注 2：性能等级 B 级时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复，实际运行状况、存 储及其数据不改变 |  |  |  |  |

| 参数 | 代码 | 代码说明 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ADDA-P-WX-M | 多参量差压变送器 |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 差压量程 | 01D | 标称量程 6kPa |
|  | 02D | 标称量程 40kPa |
|  | 03D | 标称量程 100kPa |
|  | 04D | 标称量程 400kPa |
|  | 05D | 标称量程 1MPa |
|  | 06D | 标称量程 4MPa |
|  | 07D | 标称量程 10MPa |
| 静压（绝压）量 程 | 03A | 标称量程 100kPa |
|  | 04A | 标称量程 400kPa |
|  | 05A | 标称量程 1MPa |
|  | 06A | 标称量程 4MPa |
|  | 07A | 标称量程 10MPa |
|  | 08A | 标称量程 40MPa |
| 隔离膜片材质 | S | 316L 不锈钢 |
|  | H | 哈氏合金 C-276 |
|  | J | SUS316+镀金 |
| 隔离充灌液 | S | 常温硅油，适用直接接触温度范围-40~85℃ |
|  | D | 惰性填充液，适用直接接触温度范围-40-85℃ |
| 密封方式 | F | 全密封焊接 |

| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| --- | --- | --- |
| 输出信号 | Z1 | ZigBee SZ9 |
|  | Z2 | ZigBee A11 |
|  | L1 | LoRa |
|  | L2 | LoRaWAN |
|  | NB | NB-IoT |
|  | 4G | 4G |
| 分隔符- | 代码 | 代码说明 |
| 产品认证标准 | D | 隔爆认证（PCEC） |
| 接触介质部分要求 | Q | 脱脂处理（除去产品表面的油脂） |
| 过程连接配件 | M4 | 转接头，外螺纹 M20*1.5 及引压管Φ14*3，304 不 锈钢。 |
|  | M6 | 转接头，外螺纹 M20*1.5 及引压管Φ14*3，316 不 锈钢）（只适用于过程连接代码 H1、H2、H3） |

创新 合作 共赢